## GD0439
Element | LF eff (%) (Stored) | LF eff (%) (WTF 4) | % Diff | HF eff (%) (Stored) | HF eff (%) (WTF 4) | % Diff
1 | 65.4 | 61 | 6.7278 | 38.2 | 41 | 7.3298
2 | 63.3 | 62 | 2.0537 | 35.7 | 42 | 17.6471
3 | 63.7 | 61 | 4.2386 | 38.3 | 44 | 14.8825
4 | 65.2 | 73 | 11.9632 | 38.9 | 48 | 23.3933
5 | 68 | 61 | 10.2941 | 39.1 | 49 | 25.3197
6 | 78.8 | 63 | 20.0508 | 41.4 | 46 | 11.1111
7 | 66.3 | 63 | 4.9774 | 35.6 | 44 | 23.5955
8 | 63.4 | 64 | 0.94637 | 37 | 42 | 13.5135
9 | 74.3 | 76 | 2.288 | 30.2 | 41 | 35.7616
10 | 65.2 | 62 | 4.908 | 34.7 | 39 | 12.3919
Average | 67.36 | #DIV/0! | 6.8448 | 36.91 | 43.6 | 18.4946
UA Read data:
[1 | GD0439 | 20200609 | 1 | 4.18 | 13.38 | -87.9 | 65.4 | 63.3 | 63.7 | 65.2 | 68 | 78.8 | 66.3 | 63.4 | 74.3 | 65.2 | 38.2 | 35.7 | 38.3 | 38.9 | 39.1 | 41.4 | 35.6 | 37 | 30.2 | 34.7
d

## GB0325
Element | LF eff (%) (Stored) | LF eff (%) (WTF 4) | % Diff | HF eff (%) (Stored) | HF eff (%) (WTF 4) | % Diff
1 | 68.8 | 64 | 6.9767 | 38.8 | 38 | 2.0619
2 | 77.3 | 76 | 1.6818 | 35 | 41 | 17.1429
3 | 73.4 | 65 | 11.4441 | 39 | 47 | 20.5128
4 | 69.9 | 63 | 9.8712 | 42.5 | 48 | 12.9412
5 | 51.1 | 50 | 2.1526 | 45 | 47 | 4.4444
6 | 76.5 | 58 | 24.183 | 45.8 | 51 | 11.3537
7 | 71.2 | 70 | 1.6854 | 44.9 | 49 | 9.1314
8 | 69.3 | 66 | 4.7619 | 47.8 | 53 | 10.8787
9 | 72.4 | 62 | 14.3646 | 47.7 | 52 | 9.0147
10 | 65.9 | 62 | 5.9181 | 46.7 | 49 | 4.9251
Average | 69.58 | 63.6 | 8.304 | 43.32 | 47.5 | 10.2407
UA Read data:
[1 | GB0325 | 20200619 | 1 | 4.18 | 13.38 | -87.7 | 68.8 | 77.3 | 73.4 | 69.9 | 51.1 | 76.5 | 71.2 | 69.3 | 72.4 | 65.9 | 38.8 | 35 | 39 | 42.5 | 45 | 45.8 | 44.9 | 47.8 | 47.7 | 46.7

## FG0210
Element | LF eff (%) (Stored) | LF eff (%) (WTF 4) | % Diff | HF eff (%) (Stored) | HF eff (%) (WTF 4) | % Diff
1 | 73.3 | 59 | 19.5089 | 46 | 51 | 10.8696
2 | 74.7 | 74 | 0.93708 | 46.1 | 54 | 17.1367
3 | 78.2 | 65 | 16.8798 | 47.7 | 58 | 21.5933
4 | 77.9 | 66 | 15.276 | 44.4 | 50 | 12.6126
5 | 72 | 67 | 6.9444 | 45.3 | 52 | 14.7903
6 | 76.4 | 65 | 14.9215 | 46.6 | 54 | 15.8798
7 | 74.8 | 60 | 19.7861 | 42.3 | 51 | 20.5674
8 | 73.1 | 68 | 6.9767 | 45.4 | 55 | 21.1454
9 | 74.5 | 67 | 10.0671 | 41 | 53 | 29.2683
10 | 69.6 | 69 | 0.86207 | 43.2 | 52 | 20.3704
Average | 74.45 | 66 | 11.216 | 44.8 | 53 | 18.4234
UA Read data:
[1 | FG0210 | 20190905 | 1 | 4.29 | 13.58 | -89.8 | 73.3 | 74.7 | 78.2 | 77.9 | 72 | 76.4 | 74.8 | 73.1 | 74.5 | 69.6 | 46 | 46.1 | 47.7 | 44.4 | 45.3 | 46.6 | 42.3 | 45.4 | 41 | 43.2

## HB0558 (BAD)
Element | LF eff (%) (Stored) | LF eff (%) (WTF 4) | % Diff | HF eff (%) (Stored) | HF eff (%) (WTF 4) | % Diff
1 | 44 | 47 | 6.8182 | 17 | 38 | N/A
2 | N/A | 61 | N/A | N/A | 43 | N/A
3 | N/A | 53 | N/A | N/A | 45 | N/A
4 | N/A | 60 | N/A | N/A | 43 | N/A
5 | N/A | 64 | N/A | N/A | 40 | N/A
6 | N/A | 61 | N/A | N/A | 40 | N/A
7 | N/A | 62 | N/A | N/A | 43 | N/A
8 | N/A | 71 | N/A | N/A | 44 | N/A
9 | N/A | 62 | N/A | N/A | 41 | N/A
10 | N/A | 73 | N/A | N/A | 44 | N/A
Average | N/A | 61.4 | N/A | N/A | 42.1 | N/A
UA Read data:
[1 | HB0558 | 20210224 | 1 | 4.28 MHz | 13.89 MHZ | 20 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99

## LC0014 (BAD)
Element | LF eff (%) (Stored) | LF eff (%) (WTF 4) | % Diff | HF eff (%) (Stored) | HF eff (%) (WTF 4) | % Diff
1 | 77.3 | 80 | 0.034929 | 40.5 | 41 | 0.012346
2 | 62.7 | 62 | 0.011164 | 38.3 | 39 | 0.018277
3 | 64.4 | 69 | 0.071429 | 42.3 | 49 | 0.15839
4 | 79.7 | 82 | 0.028858 | 41 | 47 | 0.14634
5 | 79.4 | 80 | 0.0075567 | 41.8 | 52 | 0.24402
6 | 77.2 | 82 | 0.062176 | 44.5 | 53 | 0.19101
7 | 76.5 | 78 | 0.019608 | 40.1 | 47 | 0.17207
8 | 75.6 | 77 | 0.018519 | 42.4 | 50 | 0.17925
9 | 71.4 | 77 | 0.078431 | 40.7 | 45 | 0.10565
10 | 72.9 | 75 | 0.028807 | 44.5 | 46 | 0.033708
Average | 73.71 | 76.2 | 0.036148 | 41.61 | 46.9 | 0.12611
UA Read data:
[1 | LC0014 | 20210922 | 3 | 4.31 | 13.66 | -95.3 | 77.3 | 62.7 | 64.4 | 79.7 | 79.4 | 77.2 | 76.5 | 75.6 | 71.4 | 72.9 | 40.5 | 38.3 | 42.3 | 41 | 41.8 | 44.5 | 40.1 | 42.4 | 40.7 | 44.5

## HB0462 (BAD)
Element | LF eff (%) (Stored) | LF eff (%) (WTF 4) | % Diff | HF eff (%) (Stored) | HF eff (%) (WTF 4) | % Diff
1 | 49 | 56.8 | 0.15918 | 22 | 26.5 | 0.20455
2 | 51 | 56.6 | 0.1098 | 26 | 26.5 | 0.019231
3 | 42 | 53.1 | 0.26429 | 21 | 26.5 | 0.2619
4 | 34 | 44.6 | 0.31176 | N/A | 26.5 | #VALUE!
5 | N/A | 50.7 | #VALUE! | N/A | 26.6 | #VALUE!
6 | N/A | 62.9 | #VALUE! | N/A | 26.6 | #VALUE!
7 | N/A | 57.9 | #VALUE! | N/A | 26.6 | #VALUE!
8 | N/A | 43.3 | #VALUE! | N/A | 26.6 | #VALUE!
9 | N/A | 65.9 | #VALUE! | N/A | 26.6 | #VALUE!
10 | N/A | 64 | #VALUE! | N/A | 26.6 | #VALUE!
Average | 44 | 55.58 | #VALUE! | 23 | 26.56 | #VALUE!
UA Read data:
[1 | HB0462 | 20210217 | 1 | 59.68 | 65.53 | 20 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99

## Aggregate results
Efficiency (percent)
|  | Low Frequency |  |  | High Frequency
| Element | Prev. WTF | WTF 4 | % diff | Prev. WTF | WTF 4 | % dfif
GD0439 (Good) | 1 | 65.4 | 61 | 6.7278 | 38.2 | 41 | 7.3298 | [7 empty] | GD0439-2022.07.06-10.12
| 2 | 63.3 | 62 | 2.0537 | 35.7 | 42 | 17.6471 | [7 empty] | Test operator IJB
| 3 | 63.7 | 61 | 4.2386 | 38.3 | 44 | 14.8825 | [7 empty] | Comment
| 4 | 65.2 | 73 | 11.9632 | 38.9 | 48 | 23.3933 | [7 empty] | Software Version 1.0
| 5 | 68 | 61 | 10.2941 | 39.1 | 49 | 25.3197 | [7 empty] | Script
| 6 | 78.8 | 63 | 20.0508 | 41.4 | 46 | 11.1111 | [7 empty] | UA Write FAIL | [6 empty] | LF.Eff (%) |  |  | LF.Rfl (%) |  |  | LF.Pf(max) (W)
| 7 | 66.3 | 63 | 4.9774 | 35.6 | 44 | 23.5955 | [7 empty] | UA | X | Theta |  |  |  | Element | Trial 1 | Trial 2 | diff (%) | Trial 1 | Trial 2 | diff (%) | Trial 1 | Trial 2 | diff (W)
| 8 | 63.4 | 64 | 0.94637 | 37 | 42 | 13.5135 | [7 empty] | Element_01 | 0.1 | -87.4 |  |  |  | 1 | 61 | 61.7 | 0.7 | 2.8 | 2.8 | 0 | 6.7 | 6.7 | 0
| 9 | 74.3 | 76 | 2.288 | 30.2 | 41 | 35.7616 | [7 empty] | Element_02 | 5.5 | -87 |  |  |  | 2 | 72.1 | 73.1 | 1 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | 5.5479 | 5.5 | 0.04785
| 10 | 65.2 | 62 | 4.908 | 34.7 | 39 | 12.3919 | [7 empty] | Element_03 | 10.5 | -87 |  |  |  | 3 | 74.3 | 75.4 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 5.3836 | 5.3 | 0.08358
GB0325 (Good) | 1 | 68.8 | 64 | 6.9767 | 38.8 | 38 | 2.0619 |  | Single Element Repeatability Test | [5 empty] | Element_04 | 15.7 | -86.6 |  |  |  | 4 | 75.2 | 75.9 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 5.3191 | 5.3 | 0.019149
| 2 | 77.3 | 76 | 1.6818 | 35 | 41 | 17.1429 |  | X (mm) | Theta (deg) | LF Eff (%) | HF Eff (%) |  |  | Element_05 | 20.5 | -86.2 |  |  |  | 5 | 71.3 | 70.8 | 0.5 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 5.7 | 5.7 | 0
| 3 | 73.4 | 65 | 11.4441 | 39 | 47 | 20.5128 |  | 20.6 | -86 | 42.8 | 73.18 |  |  | Element_06 | 25.5 | -86.2 |  |  |  | 6 | 63.4 | 62.5 | 0.9 | 4 | 4 | 0 | 6.6 | 6.7 | 0.1
| 4 | 69.9 | 63 | 9.8712 | 42.5 | 48 | 12.9412 |  | 20.6 | -86 | 42.36 | 73.69 |  |  | Element_07 | 30.5 | -86.2 |  |  |  | 7 | 61 | 61.1 | 0.1 | 7 | 7.5 | 0.5 | 7.1 | 7 | 0.1
| 5 | 51.1 | 50 | 2.1526 | 45 | 47 | 4.4444 |  | 20.6 | -86 | 41.65 | 73.45 |  |  | Element_08 | 35.7 | -86.2 |  |  |  | 8 | 69.8 | 70.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 5.7 | 5.7 | 0
| 6 | 76.5 | 58 | 24.183 | 45.8 | 51 | 11.3537 |  | 20.6 | -86 | 41.98 | 73.87 |  |  | Element_09 | 40.3 | -86.2 |  |  |  | 9 | 62.9 | 62 | 0.9 | 4.8 | 4.4 | 0.4 | 6.6 | 6.8 | 0.2
| 7 | 71.2 | 70 | 1.6854 | 44.9 | 49 | 9.1314 |  | 20.6 | -86 | 41.93 | 73.7 |  |  | Element_10 | 46.1 | -86.2 |  |  |  | 10 | 62.1 | 62.5 | 0.4 | 2.4 | 2.7 | 0.3 | 6.6 | 6.6 | 0
| 8 | 69.3 | 66 | 4.7619 | 47.8 | 53 | 10.8787 |  | 20.6 | -86 | 41.81 | 73.72
| 9 | 72.4 | 62 | 14.3646 | 47.7 | 52 | 9.0147 |  | 20.6 | -86 | 42.09 | 74.33 |  |  | Element_01 | -0.1 | -87.4 |  |  |  |  | HF.Eff (%) |  |  | HF.Rfl (%) |  |  | HF.Pf(max) (W)
| 10 | 65.9 | 62 | 5.9181 | 46.7 | 49 | 4.9251 |  | 20.6 | -86 | 42.05 | 73.91 |  |  | Element_02 | 5.7 | -86.6 |  |  |  | Element | Trial 1 | Trial 2 | diff (%) | Trial 1 | Trial 2 | diff (%) | Trial 1 | Trial 2 | diff (W)
FG0210 (Good) | 1 | 73.3 | 59 | 19.5089 | 46 | 51 | 10.8696 |  | 20.6 | -86 | 41.97 | 73.54 |  |  | Element_03 | 10.3 | -87 |  |  |  | 1 | 39.5 | 39.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 5.1 | 5.1 | 0
| 2 | 74.7 | 74 | 0.93708 | 46.1 | 54 | 17.1367 |  | 20.6 | -86 | 41.72 | 73.89 |  |  | Element_04 | 15.3 | -87 |  |  |  | 2 | 38.5 | 38.7 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.2 | 5.2 | 0
| 3 | 78.2 | 65 | 16.8798 | 47.7 | 58 | 21.5933 | Mean | 20.6 | -86 | 42.036 | 73.728 |  |  | Element_05 | 20.7 | -86.2 |  |  |  | 3 | 42 | 42.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4.8 | 4.7 | 0.1
| 4 | 77.9 | 66 | 15.276 | 44.4 | 50 | 12.6126 | STDEV (+/-) | 3.5527e-15 | 0 | 0.31787 | 0.29277 |  |  | Element_06 | 25.3 | -86.2 |  |  |  | 4 | 40.9 | 40.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 4.9 | 4.9 | 0
| 5 | 72 | 67 | 6.9444 | 45.3 | 52 | 14.7903 | 1/2 Step size (+/-) | 0.2 | 0.2 | N/A | N/A |  |  | Element_07 | 30.5 | -86.2 |  |  |  | 5 | 41.7 | 41.7 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0
| 6 | 76.4 | 65 | 14.9215 | 46.6 | 54 | 15.8798 | Combined error | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.3 |  |  | Element_08 | 35.7 | -86.2 |  |  |  | 6 | 43.7 | 43.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 4.6 | 0
| 7 | 74.8 | 60 | 19.7861 | 42.3 | 51 | 20.5674 | Combined error (%) | 0.97087 | 1.3953 | 0.71367 | 0.4069 |  |  | Element_09 | 40.5 | -86.2 |  |  |  | 7 | 40.6 | 40.5 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 0 | 5 | 5 | 0
| 8 | 73.1 | 68 | 6.9767 | 45.4 | 55 | 21.1454 | [7 empty] | Element_10 | 45.9 | -85.8 |  |  |  | 8 | 41.4 | 41.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0
| 9 | 74.5 | 67 | 10.0671 | 41 | 53 | 29.2683 | [7 empty] | Elements | with | manual |  |  |  | 9 | 38.4 | 38.3 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0 | 5.3 | 5.3 | 0
| 10 | 69.6 | 69 | 0.86207 | 43.2 | 52 | 20.3704 | [13 empty] | 10 | 37.1 | 36.9 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0 | 5.4 | 5.5 | 0.1
HB0558 (Bad, DNF) | 1 | 44 | 47 | 6.8182 | 17 | 38 | 123.5294 | [5 empty] | Prev System (%) |  | New system (Preliminary)
LC0014 (Bad) | 1 | 77.3 | 80 | 3.4929 | 40.5 | 41 | 1.2346 |  |  | UA | Element | Frequency | Eff (%) | Pass/Fail | Eff (%) | difference (%) | Pass/Fail
| 2 | 62.7 | 62 | 1.1164 | 38.3 | 39 | 1.8277 |  |  | HB0558 | 1 | Low | 44 | FAIL | 47 | 3 | PASS
| 3 | 64.4 | 69 | 7.1429 | 42.3 | 49 | 15.8392 |  |  |  |  | High | 17 |  | 38 | 21
| 4 | 79.7 | 82 | 2.8858 | 41 | 47 | 14.6341 |  |  | HB0462 | 3 | Low | 42 | FAIL | 53.1 | 11.1 | PASS
| 5 | 79.4 | 80 | 0.75567 | 41.8 | 52 | 24.4019 |  |  |  |  | High | 21 |  | 26.5 | 5.5
| 6 | 77.2 | 82 | 6.2176 | 44.5 | 53 | 19.1011 | [5 empty] | Same Pass/Fail? |  | NO
| 7 | 76.5 | 78 | 1.9608 | 40.1 | 47 | 17.207
| 8 | 75.6 | 77 | 1.8519 | 42.4 | 50 | 17.9245 | [5 empty] | Prev System (%) |  | New system (After Iteration)
| 9 | 71.4 | 77 | 7.8431 | 40.7 | 45 | 10.5651 |  |  | UA | Element | Frequency | Eff (%) | Pass/Fail | Eff (%) | difference (%) | Pass/Fail
| 10 | 72.9 | 75 | 2.8807 | 44.5 | 46 | 3.3708 |  |  | HB0558 | 1 | Low | 44 | FAIL | 29.8 | 14.2 | FAIIL
HB0462 (Bad, DNF) | 1 | 49 | 56.8 | 15.9184 | 22 | 26.5 | 20.4545 |  |  |  |  | High | 17 |  | 26.2 | 9.2
| 2 | 51 | 56.6 | 10.9804 | 26 | 26.5 | 1.9231 |  |  | HB0462 | 3 | Low | 42 | FAIL | 21 | 21 | FAIL
| 3 | 42 | 53.1 | 26.4286 | 21 | 26.5 | 26.1905 |  |  |  |  | High | 21 |  | 15.8 | 5.2
| Mean: | 69.0227 | 66.3068 |  | 39.8273 | 46.0795 | 17.4952 | [5 empty] | Same Pass/Fail? |  | YES
| Systematic error (%) |  |  | 3.9348 |  |  | 15.6985
| Average Percent Difference |  |  | 8.258 |  |  | 17.682
GB0325
[10 empty] | High Power | (1.98w | low | 5.35 w high)
[10 empty] | Element_01 | -0.5 | -85.8 | 4.18 | NaN | 13.38 | NaN | 57.8 | 0.1 | 6.9 | 26.6 | 32.8 | 2.2 | 6.2 | 26.5 | PASS
[10 empty] | Element_02 | 5.1 | -85.4 | 4.18 | NaN | 13.38 | NaN | 60.3 | 5.2 | 7 | 26.6 | 34.1 | 0.6 | 5.9 | 26.6 | PASS
[10 empty] | Element_03 | 10.1 | -85 | 4.18 | NaN | 13.38 | NaN | 57.4 | 5.9 | 7.4 | 26.6 | 41.3 | 0.3 | 4.9 | 26.6 | PASS
[10 empty] | Element_04 | 15.3 | -85 | 4.18 | NaN | 13.38 | NaN | 54.6 | 5.7 | 7.8 | 26.6 | 41.2 | 0.9 | 4.9 | 26.6 | PASS
[10 empty] | Element_05 | 20.1 | -85.8 | 4.18 | NaN | 13.38 | NaN | 41.8 | 0.4 | 9.6 | 26.6 | 41.2 | 1.7 | 4.9 | 26.6 | PASS
[10 empty] | Element_06 | 25.1 | -85 | 4.18 | NaN | 13.38 | NaN | 65.9 | 0.9 | 6.1 | 26.6 | 42 | 0.7 | 4.8 | 26.6 | PASS
[10 empty] | Element_07 | 30.3 | -85 | 4.18 | NaN | 13.38 | NaN | 55.5 | 1.7 | 7.3 | 26.6 | 41.1 | 0.9 | 4.9 | 26.6 | PASS
[10 empty] | Element_08 | 35.7 | -84.6 | 4.18 | NaN | 13.38 | NaN | 64 | 0.5 | 6.3 | 26.6 | 46.1 | 0.6 | 4.4 | 26.6 | PASS
[10 empty] | Element_09 | 40.1 | -85 | 4.18 | NaN | 13.38 | NaN | 56.5 | 2.5 | 7.3 | 26.6 | 43 | 1.9 | 4.7 | 26.6 | PASS
[10 empty] | Element_10 | 45.9 | -85 | 4.18 | NaN | 13.38 | NaN | 55.2 | 0 | 7.3 | 26.6 | 42.5 | 0.4 | 4.7 | 26.7 | PASS
GB0325
[10 empty] | Low Power | (1w | low | 1 w high)
[10 empty] | Element_01 | -0.3 | -85.8 | 4.18 | NaN | 13.38 | NaN | 60.6 | 0.1 | 6.6 | 26.7 | 34.6 | 2.3 | 5.9 | 26.7 | PASS
[10 empty] | Element_02 | 5.5 | -85.8 | 4.18 | NaN | 13.38 | NaN | 61.3 | 5 | 6.9 | 26.7 | 32.6 | 0.7 | 6.2 | 26.7 | PASS
[10 empty] | Element_03 | 10.3 | -85.8 | 4.18 | NaN | 13.38 | NaN | 59 | 5.8 | 7.2 | 26.8 | 43 | 0.4 | 4.7 | 26.7 | PASS
[10 empty] | Element_04 | 15.3 | -85.4 | 4.18 | NaN | 13.38 | NaN | 55 | 6.4 | 7.8 | 26.8 | 43.4 | 1 | 4.7 | 26.8 | PASS
[10 empty] | Element_05 | 19.9 | -86.2 | 4.18 | NaN | 13.38 | NaN | 42.2 | 0.8 | 9.6 | 26.8 | 43.5 | 1.7 | 4.7 | 26.8 | PASS
[10 empty] | Element_06 | 25.5 | -85.8 | 4.18 | NaN | 13.38 | NaN | 66.2 | 0.6 | 6.1 | 26.8 | 43.9 | 0.7 | 4.6 | 26.8 | PASS
[10 empty] | Element_07 | 30.5 | -85.4 | 4.18 | NaN | 13.38 | NaN | 57.1 | 1.8 | 7.1 | 26.8 | 43.6 | 1 | 4.6 | 26.8 | PASS
[10 empty] | Element_08 | 35.3 | -85 | 4.18 | NaN | 13.38 | NaN | 64.9 | 0.4 | 6.2 | 26.8 | 47.9 | 0.7 | 4.2 | 26.8 | PASS
[10 empty] | Element_09 | 40.3 | -85 | 4.18 | NaN | 13.38 | NaN | 58.6 | 2.1 | 7 | 26.9 | 44.8 | 2 | 4.6 | 26.9 | PASS
[10 empty] | Element_10 | 45.9 | -85 | 4.18 | NaN | 13.38 | NaN | 56.8 | 0 | 7 | 26.9 | 44.6 | 0.4 | 4.5 | 26.9 | PASS
[11 empty] | LF eff (%) |  |  | HF eff (%)
[10 empty] | Element | 1W Pf | 1.98 W Pf | diff (%) | 1W Pf | 5.35 W Pf | diff (%)
[10 empty] | 1 | 60.6 | 57.8 | 2.8 | 34.6 | 32.8 | 1.8
[10 empty] | 2 | 61.3 | 60.3 | 1 | 32.6 | 34.1 | 1.5
[10 empty] | 3 | 59 | 57.4 | 1.6 | 43 | 41.3 | 1.7
[10 empty] | 4 | 55 | 54.6 | 0.4 | 43.4 | 41.2 | 2.2
[10 empty] | 5 | 42.2 | 41.8 | 0.4 | 43.5 | 41.2 | 2.3
[10 empty] | 6 | 66.2 | 65.9 | 0.3 | 43.9 | 42 | 1.9
[10 empty] | 7 | 57.1 | 55.5 | 1.6 | 43.6 | 41.1 | 2.5
[10 empty] | 8 | 64.9 | 64 | 0.9 | 47.9 | 46.1 | 1.8
[10 empty] | 9 | 58.6 | 56.5 | 2.1 | 44.8 | 43 | 1.8
[10 empty] | 10 | 56.8 | 55.2 | 1.6 | 44.6 | 42.5 | 2.1